## Sheet1
| 测试条件 | 强度12，频率100hz，时间60分钟即1小时记录一次数据；
充电至红灯不闪绿灯亮
6C：E4
| 时间 | 待机电压 | 工作电压 | 电量
| 15:35 | 4.19 | 4.17 | 99
| 15:37 | 4.17 | 4.16 | 92 |  |  | 4.13 |  | 4.11
| 15:39 |  | 4.16 | 100 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:18 | 16:22
| 15:40 |  | 4.16 | 91 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82
| 16:40 | 4.11 | 4.09 | 79 |  |  | 4.05
| 16:41 | 退出软件再进 |  | 89 | 16:54 | 17:07 | 17:17 | 17:28
| 16:45 |  | 4.08 | 79 | 77 | 75 | 72 | 71
| 17:40 | 4.04 | 4.03 | 68 | 18:24
| 18:40 | 3.99 | 3.98 | 58 | 61
| 19:40 | 3.94 | 3.93 | 49
下班/继续测试9:00
| 9:00 | 3.95 | 3.92 | 48
| 10:00 | 3.72 | 3.67 | 35
| 11:00 | 3.84 | 3.82 | 26
| 11:44 |  | 3.77 | 21
| 11:51 |  | 3.8 | 20
| 12:21 |  | 3.78 | 19
| 12:43 |  | 3.78 | 15
| 13:51 |  | 3.76 | 14
| 14:51 |  | 3.74 | 10
间隔10s，有红灯闪3下
| 15:24 |  |  | 5
| 15:27 |  | 3.74 | 19 | 关闭软件后再打开，软件回跳太多，估计没采样
| 15:29 |  | 3.74 | 9
| 15:31 | 万用表精度有问题 | 3.74 | 5 | 电量为5%，但蓝灯闪，示波器有电流输出
| 15:34 |  |  | 8 | 持续刺激过程中，电量回跳到8%
| 15:41 |  |  |  | 电量5%左右，刺激耗电至5%以下红绿灯交替闪，较高频率导致退出软件而设备蓝牙未断开(10~20s后断开)
OK表示通过，N-OK表示部分通过，NO表示有问题
编号 | 测试功能点 |  |  |  |  | 结果 | 备注 |  |  | 日期
1 | 充电过程红灯闪烁，频率1hz |  |  |  |  | N-OK | 频率1Hz概念？深圳的是“灯亮跟灯灭各自500ms，加起来1s” |  |  | 2015.11.11
2 | 充满电绿灯常亮 |  |  |  |  | OK
3 | 确认蓝牙名字 NZJ-iHappySleep |  |  |  |  | OK
4 | 读取硬件信息，固件、硬件、协议版本号 |  |  |  |  | OK
5 | 自动校正功能 |  |  |  |  | OK
6 | 验证各档电流 |  |  |  |  | OK
7 | 序列号设置验证 |  |  |  |  | OK
8 | 运输模式功能 |  |  |  |  | OK
9 | 一套刺激流程命令，可正常工作，蓝灯闪烁 |  |  |  |  | OK
10 | 电量读取功能 |  |  |  |  | OK
11 | 指示灯关灭功能 |  |  |  |  | OK
12 | 运输模式功耗 | [5 empty] | 0.172/0.213 pA切换
13 | 使用过程中不定期测试待机功耗 |  |  |  |  | N-OK | 待机功耗：见小视频（200+） 连上蓝牙不工作功耗：16mA
14 | 电量与实际锂电池电压值测试
其它
蓝牙第一次会有配对请求，但不需要用户点击确认或取消
<20电量时候，需求是闪灯的3秒不计入在间隔的10秒内
偶尔软件关闭后，设备灯不灭,蓝牙没断开？不排除APP软件问题
联想Pad型号BF-6000搜索偏慢,应该是Pad本身问题
建议给蓝牙模块固件添加版本号区别
电量回跳有点严重，尤其是在低电量时候，5%关闭软件在连接电量回调到18%