## Sheet1
序号 | 所属模块 | bug简称 | 描述
1 | 登录 | 输入框显示问题 | 登录界面的账号和密码输入框，使用灰色字体在框中显示提示文字账号、密码，用户输入内容后，对应框中的提示文字消失，效果见Android APP
2 | 登录 | 文字有误 | “登陆”应为“登录”
3 | CES治疗 | 开启刺激命令不对 | 打开软件，自动开启刺激所发的命令不对，实测为通道停止→设备刺激→正常工作→设置参数→设定电流→正常工作；应为通道电流调节→设置参数→设定电流→正常工作；且设置的参数和电流强度应为上一次保存的值
4 | CES治疗 | 强度调节操作 | 电流强度条应不能拖动，只能点击一格一格加减电流，且在强度条圆端点附件的左右两侧点击，分别可以实现减/加电流的操作
5 | CES治疗 | 开启刺激时间过长 | 从打开软件到开始刺激的时间过长，大约需要8s，安卓只需2~3s即可开启
6 | CES治疗 | 开始停止按钮切换出现问题 | 打开软件，界面上计时圈内的文字已由开始变为停止，但是设备刺激还未开始，此时点击停止按钮，会出现，设备刺激并未停止而是正常进行，再点击开始按钮时，设备刺激会停止一会儿然后再开始
7 | CES治疗 | 计时圈内的时间颜色 | 刺激时会出现黑色走表，红色走表，红黑交替三种现象；正常应为停止刺激时显示黑色数值，开始刺激后接通时黑色走表，开始刺激后未接通时红黑交替，不会有红色走表的情况
8 | CES治疗 | 刺激时调节时间频率 | 开始刺激后，刺激频率和治疗时间应不能调节
9 | CES治疗 | 自动重启刺激 | 在一次刺激完成后，软件会存在一段时间后自动重启下一次刺激的情况
10 | 蓝牙模块 | 蓝牙模块停止刺激的时间过长 | 在APP关闭软件停止刺激后，蓝牙模块关闭了指示灯，但是未及时关闭刺激仪的MCU电源，经过较长的一段时间后，刺激仪输出才停止。