## Sheet1
BUG编号 | 模块 | BUG描述 | 备注 | 修改情况 | 测试情况 | 备注 | iOS修改
1 | 登录注册 | 在新用户注册时，出生年月的年最多只能选择到2014，月份最多只能选择到9 |  |  |  |  | 10.20-OK
2 |  | 在新用户注册时，出生年月选择为2010年10月，显示为2011年11月 |  |  |  |  | 10.20-OK
3 |  | 进入新用户注册界面，不进行任何操作，停留时间5分钟，软件有时会出现自动退出现象 | 未测试 |  |  |  | 无重现
4 |  | 在软件登录界面，点击忘记密码按钮，提示信息可能会误导用户 | 建议提示信息：请先在登录框中输入手机号后进行忘记密码操作 |  |  |  | 10.20-OK
5 |  | 在新用户注册界面，当输入已经注册过的手机号码，点击验证时，会首先提示“网络异常”，而后才提示该手机号已注册或不存在 | 输入已经注册过的号码时，提示：该手机号码已注册 |  |  |  | 10.20-OK
7 | CES治疗 | 使用正确帐号登录CES治疗，并绑定刺激仪，而后切换帐号，使用同一帐号再次登录，登录后界面一直显示正在连接刺激仪，始终连接不上 | 刺激仪电量充足 |  |  |  | 10.20-OK
8 |  | 使用正确登录CES治疗，不连接耳夹电极线的情况下，成功绑定刺激仪后设备就开始进行治疗 | 不连接耳夹电极线，阻抗不通过情况下，设备不工作 |  |  |  | 10.20-OK
9 |  | 在刺激的过程中电流强度能够别减小到0 | 电流强度最小只能减小到1档
10 |  | CES治疗，一次治疗完成后，系统休眠一段时间后，刺激仪自动解绑，再次开始治疗需要重新再次绑定刺激仪 | 一个设备与手机绑定一次，下次登录或开始治疗不需要再次绑定 |  |  |  | 10.20-OK
11 |  | 使用正确的帐号登录到CES界面，正确连接耳夹电极线的情况下绑定连接刺激仪，偶有会出现刺激仪蓝灯正常闪烁，软件时间黑色字体显示，时间不走的现象 |  |  |  |  | 10.20-OK
12 |  | 停止刺激后，将手机锁屏，一段时间后，会自动连接设备开始刺激，打开手机屏幕，倒计时没有在走动 |  |  |  |  | 无重现
13 |  | 登录CES界面后，成功绑定刺激仪后，硬件蓝色指示灯闪烁，时间不走，示波器有脉冲输出 | 蓝灯闪烁刺激仪正常工作，软件计时开始 |  |  |  | 10.20-OK
14 |  | 停止刺激后，将手机锁屏，一段时间后，打开手机，界面没有没有停留在上次锁屏时的CES治疗界面，而是在系统界面 |  |  |  |  | 无重现
15 |  | 在刺激的过程中，进行切换用户的操作，到登录界面后使用同一账号再次登录，进入CES界面后时间显示为上次切换用户时的剩余治疗时间 | 切换用户后，再次登录后治疗时间应是当前选定的治疗时间 |  |  |  | NG
16 |  | 在刺激过程中，关闭手机蓝牙，点击切换用户按钮，使用同一帐号再次登录，然后打开手机系统蓝牙，一直显示“正在连接刺激仪”，只有解除绑定后重新再次绑定才能连接刺激仪 |  |  |  |  | 10.20-OK
17 |  | 连续多次的绑定和解除绑定刺激仪操作，会出现软件崩溃的现象 |  |  |  |  | 10.20-OK
18 |  | 在进行刺激仪绑定时，搜索到的所有刺激仪硬件名称都一样，同一个地方若有多个设备，很难准确连接到想要连接的设备 | 建议硬件增加设备的编号或设备蓝牙信号的强弱显示 |  |  |  | NG
19 |  | 在刺激的过程中，关闭手机系统蓝牙，软件立刻关闭或崩溃 |  |  |  |  | 10.20-OK
20 |  | 刺激过程中，多次频繁的绑定和解除绑定刺激仪，解除绑定后有50%可能倒计时时间停留在解绑前的时间，没有显示设定的治疗时间 |  |  |  |  | 10.20-OK
21 |  | 在刺激频率、刺激时间、刺激强度都不改变时，开始刺激，记录示波器输出脉冲大小，停止刺激，10秒后开始刺激，两次输出脉冲不一致，可能是第二次刺激时刺激命令未成功发送造成，解除绑定前和重新绑定后，两次输出脉冲也不同 |  |  |  |  | 10.20-OK
22 |  | 在CES治疗的过程中，点击打开或关闭右上角的指示灯闪烁开关，关闭后指示灯仍然闪烁 |  |  |  |  | NG
23 |  | 在刺激过程中，拔掉设备端的耳夹电极线，过几秒钟后重新插上线，此时，有可能会出现软件计时正常，但显示数字为红色 |  |  |  |  | NG
24 |  | 点击开始停止按钮圆圈以外的地方，点击圆圈以外的地方（11点、13点、17点、20点方向）仍可控制刺激仪的开始和停止刺激 |  |  |  |  | 10.22-修改了空间大小≈
25 |  | 在刺激的过程中，将一边的耳夹电极取下，当取下一边耳夹电极时，有10%可能会出现，硬件蓝色指示灯常亮，但软件倒计时正常计时的现象 |  |  |  |  | 无重现
26 |  | 一次治疗结束后，时间虽然显示的是设定的治疗时间，但有10%的可能会出现颜色以红色显示 |  |  |  |  | 无重现
27 |  | 当耳夹电极不夹在耳朵上，耳夹电极也不要进行短接操作，成功连接刺激仪后，有10%可能会出现硬件绿色灯常亮，但倒计时时间正常计时，且字体红色显示，不闪烁 |  |  |  |  | 无重现
28 |  | 连接刺激仪以后，关闭软件硬件指示灯，硬件指示灯未能关闭 |  |  |  |  | NG
29 |  | 在进行刺激仪绑定时，若出现两个刺激仪名称，随便连接一个，在CES界面会出现请先绑定刺激仪的提示，刺激仪没有绑定成功，但在解绑刺激仪界面显示的是"解除绑定"字样 | 解绑刺激仪界面出现“解除绑定”字样，说明刺激仪已经成功绑定 |  |  |  | 10.20-OK
30 |  | 在没有绑定刺激仪的情况下，也能够进行电流强度的调节 | 没有绑定刺激仪不能进行电流强度的调节 |  |  |  | 10.20-OK
31 |  | 登录到CES治疗界面，短接耳夹电极线，时间不走，在治疗数据界面可以查看到记录的治疗数值 | 时间不走还能有治疗时间？ |  |  |  | 10.22-OK
32 | 菜单 | 在个人信息界面，修改完姓名后不能保存，再次进入个人信息，点击姓名输入框，修改后的姓名又会变为之前的名字 |  |  |  |  | 10.20-OK
33 |  | 个人信息界面中，修改家庭号码后，不能保存，下次进入个人信息时家庭号码一栏为空 |  |  |  |  | 10.20-OK
34 |  | 个人信息界面中，修改电子邮箱后，不能保存，下次进入个人信息时电子邮箱输入框中为空 |  |  |  |  | 10.22-OK
35 |  | 在个人信息界面，输入完备注信息后，上拉个人信息界面，不能到顶部，无法保存返回主界面 |  |  |  |  | 10.20-OK点击左边即可收回输入框
36 |  | 个人信息界面，出生年月选择框，不能选择到当前的年月，某些年份最多只能选择到9月 |  |  |  |  | 10.20-OK
37 |  | 个人信息界面，出生年月选择框，选择的出生年月与显示显示的出生年月不一致 |  |  |  |  | 10.20-OK
38 |  | 个人信息中，联系方式修改后不能保存，下次返回个人信息界面显示还是以前的联系方式 |  |  |  |  | 10.22-OK
39 |  | 与安卓版本比较，跟人信息界面中没有加入地址一项信息 |  |  |  |  | 10.22-OK
40 |  | 个人信息备注栏中，当输入较多的文字信息，超过100汉字时，邮编屏幕会遮挡住部分文字 |  |  |  |  | 10.22-OK
41 |  | 个人信息界面备注栏，当输入文字超过200时，虽有提示信息说“备注应小于200个字”，但仍可继续进行输入 |  |  |  |  | 10.22-OK
42 |  | 在个人信息界面输入时，会出现软件闪退的现象 |  |  |  |  | 10.22-OK
43 |  | 在系统设置界面，修改绑定手机号时输入错误的验证码信息，正确的密码，点击提交，界面没有任何提示信息，直接返回到上一界面 | 输入错误的验证码时，系统应提示用户：验证码输入错误，请重新输入，在此期间界面应停留在修改绑定界面，而且用户不应当只有一次输入机会 |  |  |  | NG-缺少接口无法比较验证码
44 |  | 系统设置界面，点击数据同步按钮后界面没有任何反应，若同步成功应给出：数据更新成功的提示信息，若失败则应给出更新失败的提示 |  |  |  |  | NG-缺少接口
45 |  | 刺激仪在刺激的过程中，点击智能硬件，刺激仪，解绑刺激仪，不做任何操作，点击左上角返回按钮，刺激仪被解绑 |  |  |  |  | 10.20-OK
46 | 评估 | 在评估界面，睡眠治疗天数记录始终显示一样的数字，更换帐号后也显示和之前一样的数字 |  |  |  |  | NG-不知数据从何而来？缺少接口
47 |  | 评估界面，下方提示信息：评估记录为最佳10次评估，修改为：评估记录为最近10次评估； |  |  |  |  | 10.20-OK
48 |  | 评估记录的睡眠质量数据没有被保存 |  |  |  |  | 10.22结果有保存在数据库，只是没有拿出来用
49 |  | 评估界面下方左侧的百分比图片，与实际显示数字不相符，要么就修改为静态图片，与安卓一致 |  |  |  |  | 10.20-OK
50 |  | 点击开始评估，选择匹兹堡，进入答题界面，下方时间选择显示的冒号与黑色字体显示的时间没有在同一水平线上面 | 导致上下滑动选择时都必须在冒号处的水平线才能滑动，严重影响使用 |  |  |  | 10.22-OK
51 |  | 点击开始评估，选择匹兹堡看，进入答题界面，在滑动选择时间时，方框内的黑色字体有一部分会被遮挡变为白色 |  |  |  |  | 无重现
52 |  | 进行一次完整的匹兹堡答题，完成后点击再测一次，第二次测试时，所选择的时间不会在题目下方的时间显示位置上显示所选择的时间 |  |  |  |  | NG
53 | 评估数据 | 在匹兹堡评估数据中，一天中会记录多条评估结果 | 评估数据的保存规则是，一天中一类量表同个账号只保存最后一次的，每次覆盖前面的而不是每评估一次就记录一次 |  |  |  | NG
54 |  | 在焦虑自评界面中，每评估一次会记录两条一样的评估结果 |  |  |  |  | NG
55 |  | 在抑郁自评界面中，每评估一次会记录两条一样的评估结果 |  |  |  |  | NG
56 |  | 在躯体症状界面中，每评估一次会记录两条一样的评估结果 |  |  |  |  | NG
57 |  | 在评估数据界面，选择匹兹堡评估类型，点击查看开始日期，在弹出的日期选择框中，显示的不是当前某人的日期，且年月与数字没有显示在同一水平线上 |  |  |  |  | 10.22-OK
58 |  | 在评估数据界面，选择匹兹堡评估类型，点击查看日期的截至时间选择，在弹出的时间选择框中选择不早于开始日期的时间，不能显示选择的日期，且有提示信息弹出 | 截至日期选择不早于开始日期应正常显示，不应出现提示信息 |  |  |  | 这是起始时间与结束时间的对比，请注意操作顺序
59 |  | 评估数据界面，在弹出的截至日期选择框界面，年月与时间显示没有在同一水平线上 |  |  |  |  | 20.22-OK
60 |  | 在 时间选择框中，2、4、6、9、11这几个月都可以选择日期为31号 |  |  |  |  | 无重现
61 |  | 评估数据界面，在弹出的开始日期选择框界面，选择不晚于截至日期的时间，不能显示所选择的日期，且出现提示信息：不能晚于当前日期 |  |  |  |  | 无重现
62 | 治疗数据 | 点击治疗数据按钮，进入治疗数据界面后，不进行任何操作就弹出时间选择框，确定后提示“不能晚于当前日期” |  |  |  |  | 无重现
63 |  | 在治疗数据界面，点击查看日期的开始选择时间按钮，弹出开始时间选择框，点击屏幕空白处或确定按钮，提示：不能晚于当前日期 | 此处属正常操作，不应出现提示信息 |  |  |  | 这是起始时间与结束时间的对比，请注意操作顺序
64 |  | 在治疗数据界面，选择开始时间在当前日期之后的时间，界面没有任何记录数据显示，选择当前日期之后的时间，界面应默认显示当前日期的治疗数据，若当前日期没有数据则不显示 | 当前日期若有数据，则不应当显示空白页 |  |  |  | 无重现
65 |  | 在治疗数据界面，选择的起始和截至时间都在15年10月份，下方列表中却可以显示出6、7的治疗数据 |  |  |  |  | 无重现
66 |  | 更换帐号后登录，会显示在帐号注册日期之前的治疗数据 |  |  |  |  | 无多个账号
67 |  | 更换帐号后的登录，从新选择开始日期后，本应在显示范围内数的据没有进行显示 |  |  |  |  | 无多个账号
68 |  | 在CES界面进行正常的治疗10分钟，而后到治疗数据界面查看记录的治疗数据，其中治疗时间显示为297分钟，实际应当显示为10分钟 |  |  |  |  | 无重现
69 |  | 在治疗数据的时间选择框中，2、4、6、9、11这几个月都可以选择日期为31号 |  |  |  |  | 无重现
70 |  | 治疗数据界面列表中记录的治疗数据未按治疗日期、治疗开始时间的先后顺序进行排序 |  |  |  |  | 10.22-OK倒序排列
71 |  | 在同一台苹果设备上，登录一个从未登录过的帐号，进入治疗数据界面，会显示上一帐号的治疗数据 |  |  |  |  | 无多个账号测试
72 |  | 点击计入厂商信息后，再点击左上方的返回按钮，界面直接返回到了CES治疗界面 | 应当返回更多界面 |  |  |  | 10.22-OK
73 |  | 注： 1.iOS修改，“OK”表示bug解除，“NG”表示bug未解除或正在解除或存在其他相关bug 2.有些bug缺少相关的接口或者缺少数据来源说明，此项在以上表格有具体注明，详情请查看表格。 3.关于蓝牙的bug，重连、崩溃等大问题已经解决，细节或者深层次的蓝牙交互则需要时间去了解蓝牙读写数据的规则才能修改。 4.个人信息设置页面，备注更新成功后，重回此界面，请求回来的数据缺少备注参数与信息，这是后台问题。
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144